|  | Urinary creatinine |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | level | determinations (n) | concentrations, mmol/L | CV% |  |
|  | intra-day |  |  |  |  |
|  | 1 | 21 | 2.339 | 0.9 |  |
|  | 2 | 21 | 19.793 | 0.6 |  |
|  | 3 | 21 | 47.582 | 0.8 |  |
|  | inter-day |  |  |  |  |
|  | 1 | 30 | 7.008 | 1.5 |  |
|  | 2 | 30 | 17.326 | 1.4 |  |
|  | FT4 |  |  |  |  |
|  | level | determinations (n) | concentration, pmol/L | CV% |  |
|  |  |  |  | intra-day | inter-day |
|  | 1 | 84 | 12.2 | 1.7 | 2.6 |
|  | 2 | 84 | 22.6 | 1.1 | 2.4 |
|  | 3 | 84 | 54.2 | 1.5 | 2.9 |
|  |  | FT3 |  |  |  |
|  | level | determinations (n) | concentration, pmol/L | CV% |  |
|  |  |  |  | intra-day | inter-day |
|  | 1 | 84 | 3.59 | 2.7 | 2.8 |
|  | 2 | 84 | 7.22 | 1.9 | 1.9 |
|  | 3 | 84 | 22.9 | 1.5 | 1.5 |
|  | TSH |  |  |  |  |
|  |  | determinations (n) | concentration, mIU/L | CV% |  |
|  | level |  |  | intra-day | inter-day |
|  | 1 | 84 | 0.28 | 1.1 | 1.8 |
|  | 2 | 84 | 7.99 | 0.8 | 1.6 |
|  | 3 | 84 | 59.8 | 0.8 | 1.8 |